1、项目名称：富川瑶族自治县人民医院2023年感染性疾病科（关爱门诊）医疗设备采购项目

2、中标公司： 广西五颗星医疗科技有限公司

3、合同签订日期：2023.12.15

4、品牌、型号及中标价格：

| 序号 | 产品名称 | 品牌名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能电动病床 | 医高 | DB502 | 江苏医高医疗设备科技有限公司 | 1张 | 43800 | 43800 |
| 2 | 心电监护仪 | 迈瑞 | ePM10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 3台 | 24850 | 74550 |
| 3 | 便携性彩超 | 理邦 | Acclarix AX2super | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 1台 | 399500 | 399500 |
| 4 | 普通病床 | 欣雨辰 | YCB04 | 山东欣雨辰医疗设备集团股份有限公司 | 4张 | 2750 | 11000 |
| 5 | 电子支气管镜 | 优亿 | EB206R | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 1个 | 195000 | 195000 |
| 6 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1台 | 237800 | 237800 |
| 人民币合计（大写）：人民币玖拾陆万壹仟陆佰伍拾元整 （小写）： ￥961650.00元 |  |  |  |  |  |  |  |

5、设备参数及配置清单

一、多功能电动病床技术参数

- 规格：床板长1960mm，全长2140mm，床板宽900mm，全宽1050mm(护栏竖起时）/1070mm（护栏放下时），高低升降范围420-770mm（床板到地面的高度）。

- 床面板为冷轧钢板一次性冲孔成型，无焊缝，床框40*80mm,1.5mm矩形管，四角为圆弧形，需一次性成型，每块床面板有多个透气孔，承载≧300Kg。

- 整床需采用静电喷塑工艺，达到防锈、环保、抗菌的作用。

- ★功能：体位调节功能背部升降0-50°，膝部升降0-25°，高低升降420-700mm，整体倾斜0-14°，背膝联动，电动CPR功能。

- 床头尾板：可拆卸式床头、床尾板，采用全新PP树脂材料一体吹塑成型，具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者，头尾板均有把握手柄，便于推行。

- 护栏：新型四片式分体式升降护栏，安装在床面板上，可随床体的功能同时作用，最大限度的保证患者的安全，护栏的上部呈易于握持的形状，可作患者起立时的助力棒。

- 新型安全护栏，当护栏内部受内时无法打开，可从外部向内部压，方可打开，从而有效的防止了患者从内部误操作，导致坠床事故的发生。

- 前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度。

- ★前侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态。

- ★前侧护栏上设置病床最低位显示灯，可清晰显示病床是否达到最低安全位置。

- ★控制器：护栏控制器：护栏内侧具有患者控制器，护栏外侧设有医护人员控制器，医护人员控制器可操作病床所有功能。

- 护栏控制器具有锁定功能，无操作时，护栏遥控器可自动锁定，避免误操作。

- ★床板两侧各设置手动CPR装置各1套。

- 床板两侧，各设置引流袋及附属挂钩2个。

- ★脚轮：采用优质直径125mm的双面脚轮，具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置；双面全封闭设计防静电、耐酸性极佳、静音、防缠绕。

- 安全载重：≥200KG。

二、心电监护仪技术参数

- 整机要求：

  - ★彩色液晶触摸屏≥10.1英寸，屏幕采用最新电容屏非电阻屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥6通道波形显示，一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

  - 显示屏可支持亮度自动调节功能，屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操。

  - 可支持遥控器无线远程操作监护仪。

  - 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

  - ★安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

  - 监护仪设计使用年限≥8年。

  - 监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。

  - 监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa，监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

  - 防水等级≥IPX2。

  - 整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

- 检测参数：

  - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

  - ★心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

  - 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

  - QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。

  - 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

  - 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

  - 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

  - ★配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，提供手动，自动，连续和序列、整点5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

  - 提供辅助静脉穿刺功能。

  - 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

- 系统功能：

  - ★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

  - 支持肾功能计算功能。

  - 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

  - 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

  - ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

  - ≥1000组NIBP测量结果。

  - ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

  - 支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

  - 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

  - 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

  - 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

  - ★可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

  - 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

  - ★提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

  - 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

  - ★动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

## 三、便携性彩超技术参数

- 用途说明：

主要用于腹部、妇产科、心脏、儿科、新生儿、腔内、泌尿科、小器官、浅表脏器、外周血管及ICU、麻醉科、神经、肌骨等临床科室。

*为保证产品先进性，产品为2020年最新产品（以产品首次注册证为准）有升级能力的设计，以满足将来扩展临床应用的需求。

- 系统技术规格及概述：

2.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

2.2.整机重量≤5KG

2.3.≥15寸高分辨率彩色液晶显示器

2.4.*主机具备≥9寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制，方便快捷提高效率

2.5.A/D转换率≥12bit

2.6.为减少探头反复拔插造成损坏及提高工作效率，配置探头扩展器，同时激活3个接口

2.7.组织自适应成像

2.8.组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件

2.9.自适应多普勒成像

2.10.自适应空间复合成像，支持9条偏转线

2.11.斑点噪声抑制成像

2.12.频率复合成像

2.13.谐波成像模式

2.14.数字多波束合成

2.15. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

2.16. 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）

- 注释、体位图及测量/分析/报告

  - 注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成300个用户自定义词组 支持词组移动和编辑 支持触摸键盘

3.2 常规测量软件包

3.3全科测量软件包

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

3.4主机内置支持超声教学软件（涵盖常规、妇产和麻醉领域；可提供扫查手法图、扫查方法描述、标准超声示意图、解剖示意图、穿刺引导示意图、穿刺引导技巧、提示语；）

- 电影回放和图像后处理

  - 所有模式下可用

  - 支持手动、自动回放电影

  - 电影存储时间长度可预置

  - 支持图像后处理

5.数据存储和管理

5.1  所有模式下可用，支持向后存储，时间长度可预置

5.2  容量≥100 G 内置

6.连通性要求

6.1 配备USB3.0接口，2个USB2.0接口

6.2  视频输出：HDMI、S-video

6.3  支持网络连接、WIFI连接

6.4  支持DICOM 3.0

7.系统技术参数及要求

7.1二维灰阶（B）

7.1.1  特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视

7.1.2  TGC分段调节≥8段，LGC≥8段,通过触摸屏实现操作

7.1.3  二维灰阶：≥256

7.1.4  扫描角度：≥150°

7.1.5  *最大探测深度：≥45CM

7.1.6  频率：宽频变频技术，基波≥5组，谐波≥5组。

7.1.7  增益0-250dB

7.1.8  动态范围≥300dB

7.1.9 一键全屏放大

7.2彩色多普勒（Color）

7.2.1  血流速度：高速、中速、低速一键调节

7.2.2  双实时：B、B+C

7.2.3  *扫描角度偏转：±25度 (线阵探头)

7.2.4  彩色增益：≥100dB  步长1dB

7.3脉冲多普勒（PW）

7.3.1  显示方式：1:2  1:1  2:1上下分屏

7.3.2  实时三同步：B+C+PW

7.3.3  增益：0-100dB 步长1dB

7.3.4  HPRF：自动激活

7.3.5  取样容积: 0.5-40mm 分级可调

7.3.6  偏转角度:±30度

7.3.7  频谱：支持冻结和扫描状态下自动包络测量 可调灵敏度和方向

7.4连续多普勒（CW）

7.4.1  血流速度：高速/中速/低速一键调节

7.4.2  PRF: ≥100kHz

7.4.3  增益: 0-100dB 步长1

7.4.4  显示方式: 1:2, 1:1, 2:1(up: down上下分屏),全屏

8.探头规格

8.1  探头配置要求：凸阵、线阵、

8.2  线阵探头：3-12MHz

8.3  凸阵探头：1-6MHz

9.外设和选配附件

9.1 配置1托3探头扩展器

9.2标准功能台车

10

四、普通病床参数

- 规格尺寸：2150*960*500mm。

- 产品功能：背部调节：0-75°±5°；腿部调节：0-45°±5°。

- 床体：床框采用加厚40×80×1.2mm矩型钢管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，稳定性高，可承载≥250kg。

- 床面板：采用≥1mm的冷轧钢板一次冲压而成，床面凹型设计，透气性好，病人躺卧时舒适感强，还可防止床垫左右移动。

- 整床经打砂防锈工艺后采用优质高级抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。

- 床头尾板：采用ABS工程材料一次吹塑成型，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角；尾板外侧有病人信息卡插槽。

- 护栏：全覆式铝合金折叠护栏，防夹手设计.采用加厚铝合金材质，经久耐用，不易变形，抗腐蚀，光滑美观易清洁。

- 摇把：采用ABS折叠式摇把，丝口圆滑，操作轻松，具有双向空挡保护装置，安全耐用。

- 整床带有4个输液架插孔，输液架。

- 脚轮：配置φ125豪华静音脚轮，四脚刹车，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用耐磨材料；运行静音又耐用。

五、电子支气管镜技术参数

- 1、视场角≥120°。

- 2、工作软管有效长度≥600mm。

- 3、景深3mm-100mm。

- 4、插入部外径≤5.2mm，工作通道内径≥2.6mm。

- 5、镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°。

- ★6、操作手柄具备左右旋转功能，向左≥120°，向右≥120°。

- 7、前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux。

- 8、兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式。

- ★9、操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，解除冻结，图像放大等预设功能。

- 10、洗消方式≥2种，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消。

- 11、吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用。

- 12、标配≥3寸非触摸便携显示器，分辨率≥9.92 lP/m。

- 13、内置可充电式锂电电池，不可插拔, 电池容量≥2000mAH，工作时间＞100分钟。

14、内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时。

15、显示器能上下0-180°转动，向左向右能0-180°转动，以方便特殊体位的操作。

16、按电源键 1-3 秒，完成开机或关机操作。

- ★17、注册证：电子支气管镜相关注册证，符合电子支气管镜收费规定。

六、呼吸机参数

- 整机与显示要求：

  - ★适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持； 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源；为方便院内转运主机重量＜11kg（不含台车）。为方便院内转运、转移期间可手提、方便上吊塔，主机高度不超过354 mm（不含台车），主机设计使用年限≥10年。

  - 屏幕与机器一体化，更精简。主机可从台车上无工具拆卸，方便移动，采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800像素，屏幕显示：多至4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比；具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。

  - 支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

- 呼吸模式及功能：

  - 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波。

  - 高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。自适应分钟通气AMV和心肺复苏通气。

  - 支持升级心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压。

  - 支持升级电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段可通过电子吸气阻力阀开关（eITD）排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。

  - 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。

  - ★氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

  - 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

  - 标配手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰。

  - 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。

  - 具有自动气管插管阻力补偿功能（如ATRC，TRC，ATC），导管孔径和补偿百分比可设。

  - 具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。

  - 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。

- 设置参数：

  - 潮气量：20ml—2000ml。

  - 呼吸频率：1—100/min。

  - 吸气流速：6—180L/min。

  - SIMV频率：1—60/min。

  - 吸呼比：4:1—1:10。

  - 最大峰值流速：210L/min。

  - 吸气压力：5—80 cmH2O。

  - 压力支持：0—80cmH2O。

  - PEEP：0—50 cmH2O。

  - 吸气时间：0.1—10s。

  - 压力上升时间：0—2s。

  - 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或OFF。

  - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF。

  - ★呼气触发灵敏度：Auto, 3—85%。

- 监测参数：

  - 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。

  - 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率。

  - 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）。

  - 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

  - 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数，呼吸功。

  - 支持升级（原装同品牌）旁流CO2监测。

  - 支持升级主流CO2监测，可监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-CO2环图。

- 报警参数：

  - 智能化分级报警、声光报警。

  - 气道压力：过高报警。

  - 分钟通气量：过高/过低报警。

  - 呼出潮气量：过高/过低报警。

  - 呼吸频率：过高/过低报警。

  - 窒息报警，时间可设置（5-60s）。

- 系统要求：

  - 病人数据，屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。

  - ≥100分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。≥200分钟内置后备可充电锂电池（标配基础上须再选配1块电池）。

  - 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。

  - 具备开机自检和图形化及文字提示功能；具有漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

  - 电源方案：支持交流和直流（12V）两种供电方式。（直流为选配）

  - 气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

  - 提供机器操作培训材料，包括但不限于：操作手册，快速指南，操作视频等。

- 信息化功能要求：

  - 信息互连：同时支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。

  - 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

  - 支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。

  - 支持与国内主流信息化品牌包括但不限于东软，东华，麦迪斯顿和米健临床信息系统的数据通信和展现应用。

  - 呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。